XK3190-Ex-A8                                                                        


XK3190-Ex-A8

称重显示指示器

[image: image18.jpg]CA




上海耀华称重系统有限公司制造

[image: image2.jpg]AP} H

il 00000071




概述
XK3190-EX-A8称重显示控制器是上海耀华称重系统有限公司专为爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境设计制造的控制器，通过了中国国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)的审查和检验，确认产品符合GB3836.1/4－2000 标准并获得防爆合格证（GYB15.1189X）。

XK3190-EX-A8称重显示控制器的设计、制造和生产均满足客户在苛刻的环境下长期可靠工作的要求，可应用在化工、制药、石油等对防爆有严格要求的环境。
主要特点

◆单窗口多功能LCD显示窗

◆峰值保持功能

◆多单位切换功能

◆手动累加和自动累加

◆上下限状态指示，液晶屏显示:HIGH/OK/LOW

◆四级电量指示、欠压报警和自动关机功能

◆自动休眠及多级省电模式

◆多级背光亮度调节

◆精度10倍率自动放大功能

◆高精度数模转换技术，可读性达1/30000
◆防爆标志：Ex ib IIC T3/T4 Gb

◆请使用A8本安电池或A8本安电源供电(二者选一)
◆可选配RS-232C及RS485通讯口，波特率可选

◆可选配大屏幕通讯口，20mA电流环连接方式

◆可选配4-20mA无源模拟量或上下限OC晶体管输出(二者选一)
目      录                                                                                

- 1 -概述


- 3 -第一章  技术参数


- 4 -第二章  安装连接


- 4 -一、仪表示意图


- 5 -二、 传感器的连接


- 5 -三、 233串行通讯接口与模拟量


- 7 -第三章  操作说明


- 7 -一、开机


- 8 -二、按键操作说明


- 8 -三、称重操作


- 10 -第四章  标定说明


- 11 -第五章 用户功能设置


- 14 -第六章  信息提示出错说明


- 14 -第七章  维护保养及注意事项




[image: image1.wmf]
     亲爱的用户：

[image: image16.jpg]EX A8

3@ AR

%

NoW N W»ox

g~ v o=

O & & &

O
® O
@ o
®
)
® O
@ O
®
9
® &
@ o
®
©)
® ®

F o A S

=1

=
PEE COLEE OOV

Zoi R L
ny BN ExA8 AZBHME
v R BB -
+IN ESHEE+
|_Z WIJM &;Hml 7 400 5 0.02
Mo — il
L FetBE A B G T R B R A S
“420ma/10 [7l—FH [ R f = — {8 B
@y
_ __III ® 7 DC12V\0.15A
[ [
4~30ma-/101 _ _ “ PLC/DCS
4~20ma+/10 2 L } R 24V EHLE
el | PC H1 RS232 i 1
RS232 RXD _ &
= 2 1 GND | [
RS485 A PLC/DCS
RS485 B RS485 i [
KRR - —
KIFHE IR IR+ iy N
T ekmay/en A-HERESE—ER |
T i s e e e e b—————— EX A8
B s = J ||||||||||||||||||||||||||| _ |||||||||||||||||||| BN
= I
EX A8 i
R I
XK3190-Ex A8 B 5 G4 R e





            在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!

(V1.04版)

第一章  技术参数

1 型号                 XK3190-EX-A8  

2 准确度等级           3级 、n=3000

  3 模拟部分             可连接传感器个数     1~4只350Ω
                         输入信号范围         -15mV～15mV
每个检定分度的最小输入电压ΔUmin：   1µV
                         转换速度             10 次/秒

                         增益漂移             0.03%  

                         供桥电压             DC 5V   

  4 显示

                         显示范围             -99999～999999(不考虑小数点)

                         分度值               1/2/5/10/20/50  可选

  5串行通讯接口(选配）          

                         信号                 RS232、RS485（选配）

                         传输距离            RS232 ＜10米,RS485＜1000米    

6 大屏幕显示接口        

采用串行输出方式，电流环信号,传输距离≤1000米
  7使用环境

                         电源

                         （1）选配外置式A8本质安全电源

                         输入电压范围AC 220V，

                         输出电压范围DC 9V

                         使用温度             0°C   ～40°C  
                            


























































































































储运温度             -25°C   ～55°C  
                         相对湿度             ≤85%RH

                         （2）可拆卸式A8本质安全电池（请用我司配套的专用充电器充电）

                         电池组额定电压9.6V，额定容量3AH

                         使用温度   充电0°C   ～45°C   ；放电-20°C   ～60°C 
     


























































































































储运温度   0°C   ～40°C  （容量80%）；长期储存15°C   ～25°C
                         储存使用环境湿度          5%≤RH≤85% 

  8 自重                 约2.2千克
[image: image17.png]


9 型式评价证书编号            2014F328-31
10、执行标准           GB/T 7724-2008;GB 3836.2-2010
第二章  安装连接

一、仪表示意图


[image: image3.png]XK3190-EXA8

14

LH

W AR THEE 7 R

BOOOEOE®

= = —





(图2-1) EX-A8前面板示意图


[image: image4.png]



(图2-2) EX-A8接口示意图

2、 传感器的连接

     1. 传感器的连接采用大5芯航空（针）. 下图标注了各引脚的意义。
[image: image5.png]BREERO feRagImn
@+v - ) ERE
@-v - R E-
@+IN = HE

@-IN - HES-

© Rk -—-

- R





(图2-3) 传感器接口示意图

2. 使用四芯屏蔽电缆。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



3、 233串行通讯接口与模拟量

RS232/电流环

通讯所有数据均为ASCII码，每组数据有10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位，无校验位。
1. 连接方式

XK3190-EX-A8通讯接口采用航空大五插座（针），引脚定义如下：2号脚为RS232信号RXD，3号脚为RS232信号TXD，5号脚为地线；

[image: image7.png]RS232:AF 232 RITIEL

~ IR IEERE __ gya0 amsa (D @ O @ 6
«(ammn e et @mo wmazs \ © @ ®
5 ® ® X0 23200 WA QR0 waRiE
@ ® @ @4*2031aﬁ?u§ MR LIRS EAEOR
@ 4-20MARIRR wmiiE 10 prokapy

ouTZ, 1RROUTL




(图2-3) 通信接口示意图

2.    RS232通讯方式

方式一、P3=2：连续发送



所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。



毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式二、P3=3：稳定后连续发送



所传送的数据为称量(毛重、净重或皮重，由P4参数决定)。



毛重格式为： ww000.000kg  或  ww000.000lb

净重格式为： wn000.000kg  或  wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg   或  wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

方式三、P3=4

指令方式 (命令字均为ASCII字符):



仪表按上位机所发送的指令，执行相应的操作。 
命令R

仪表接收命令并发送一次重量数据（格式同连续方式一）

命令T

仪表接收命令，仪表去皮（同去皮键），仪表返回CR LF

命令Z

仪表接收命令，仪表置零（同置零键），仪表返回CR LF

方式四、P3=5：连续发送

数据格式：= <重量数据（含小数点）>，所有数据均为ASCII码。

注:“ =”为数据格式头，ASCII码。

<重量数据（含小数点）> ：包含小数点在内的七位有符号重量数据，ASCII码。

重量数据均为最低位在前，高位和符号位在最后。负数符号位发送为“-”，正数时符号位发送为0。

例如当前仪表显示的重量为 -500.00kg，则串行输出数据为：= 00.005-。

    当前仪表显示的重量为 500.00kg，则串行输出数据为：= 00.0050。

4、 RS485通讯方式和大屏幕接口

                      [image: image8.png]RS4BSFIA R AL,

1 RS485 A
®
2 RS485 B

@
@ j 3 KFE% DP-
;© 4 KFH DR+




   仪表RS485接线定义：1脚为A  ，2脚为B

所有数据均为ASCII码，每组数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位，无检验位。

AD:仪表地址（例如：A(ASCII码为41)）

仪表设置时地址是1～26，分别对应ASCII码A~Z,指令字用A～F表示；

XH:校验高四位；

XL:校验低四位。(从“AD”开始，向后逐个字节异或计算，

异或的结果拆分为高4位+30H= XH; 异或的结果低4位+30H= XL)
各字母指令代表的含义以及其通讯格式请参考下表：
	指令
	含义
	格式
	举例

	A
	上位机发送
	握手
	02 AD 41 XH XL 03
	02 41 41 30 30 03

	
	仪表发送
	握手
	02 AD 41 XH XL 03
	02 AD 41 XH XL 03

	B
	上位机发送
	读毛重
	02 AD 42 XH XL 03
	02 41 42 30 33 03

	
	仪表发送
	发送毛重
	02 AD 42 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 42 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 36 03 

	C
	上位机发送
	读净重
	02 AD 43 XH XL 03
	02 41 43 30 32 03

	
	仪表发送
	发送净重
	02 AD 43 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 43 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 37 03 

	D
	上位机发送
	读皮重
	02 AD 44 XH XL 03
	02 41 44 30 35 03

	
	仪表发送
	发送皮重
	02 AD 44 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 44 2B 30 30 30 2E 30 30 30 30 30 03 



	E
	上位机发送
	去皮
	02 AD 45 XH XL 03
	02 41 45 30 34 03

	
	仪表发送
	去皮
	02 AD 65 XH XL 03
	02 41 65 32 34 03

	F
	上位机发送
	置零
	02 AD 46 XH XL 03
	02 41 46 30 37 03

	
	仪表发送
	置零
	02 AD 66 XH XL 03
	02 41 66 32 37 03


大屏幕

接线请参见上图. 大屏幕信号为20mA恒流的电流环信号，可以连接耀华电流环大屏幕。以二进制码串行输出，波特率为600。每一桢数据有11个位，1个起始位（0）、8个数据位（低位在前）、1个标志位、1个停止位（1）。

五、蓄电池组/选配外置本质安全电源 连接器引脚定义说明


如图所示，电源连接器的1脚为正极，2脚为负极。

第三章  操作说明

一、开机

点触后面板电源开关,仪表显示【  ON  】开机，仪表所有标示符点亮，约2秒钟后显示软件版本号，然后进入“000000～999999”的笔划自检，如果秤台上的重量在开机置零范围内，进行自动置零，并进入称重状态，否则仪表给出提示并且显示此重量。

二、按键操作说明

在标定和参数设置状态下，按键将执行以下的功能：
1．[置零]键执行“加1”功能，按下[置零]键后，指示灯对应位数字就加一, 加到９后自动归零。记录查询状态下按下[置零]键后记录上翻

2．[除皮]键执行“移位”功能, 按下[除皮]键后，指示灯指示位右移一位, 到最小位后自动移至最高有效位。记录查询状态下按下[除皮]键后记录下翻 

3．[#]键执行“输入”功能, 按键后会将设定的数据输入仪表。

4．[清除]键执行“退出”功能，按下则会退出标定状态或者设置状态。

5．[*]键执行 “切换参数”功能，按下则会进入下一个参数设置状态。记录查询状态下按下[*]键后当前记录循环 

三、称重操作
1. 置零:

按下[置零]键, 可以使仪表处于置零范围的数据回零，只有稳定灯亮后才能进行置零操作。

2. 除皮:

在称重状态下, 显示重量为正且稳定灯亮时, 按下[除皮]键, 可将显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为０,净重灯[image: image9.png]


亮，在毛重为0的情况下，再按下[除皮]键, 仪表即清除皮重值。

【注】毛重是负值时不能除皮。
3. 查看内码:

在正常称重状态下, 同时按下[#]和[清除]键, 仪表显示内码，此码值供测试使用。

4. 峰值保持、平均值: 

通过功能设置F2选择使能，如:

F2选择3，  [image: image10.png]


标志亮, 仪表处于自动峰值保持工作状态, 可以保持最大称重数据，重量回零后，解除保持数据。

5. 手动累加：

正常称重状态下，当净重数据大于或等于20分度且数据稳定，将[*]键按下，仪表执行“手动累加”功能。此时，仪表将先显示累加的总数据（分两步）：［total  =］(提示下面显示的内容为累加的总量数据) 显示约1秒后显示累加数据[******]，然后显示总累加次数（分两步）：[ｎ＝]（提示下面显示的是次数）显示约1秒后显示累加次数［　***］,然后累计指示灯[image: image11.png]


亮。

注意：累加次数最大（在保证累加结果≤999999的情况下）可为9999次；累加结果在未进行过清除操作前，始终保持，掉电后也不会丢失。若按[*]键时净重小于20分度，则只显示累计量，不进行重量和次数的累加。如果F12设置为记录保存模式（F12=2），当累积重量大于999999时，但次数小于9999次时，仪表按*号键仍能保存记录。记录查询请参看本节第8条 上下限报警。在称重状态下按清除键仪表将清除记录。

6. 清除累加结果:

称重状态下按[清除]键, 仪表清除累加的次数和累加的总数据。首次累加时应先清除再操作。

7. 单位切换：

EX-A8可以选择多种单位，具体设置参见第五章功能设置。
8. 上下限报警：

正常称重状态下，按[#]键。步骤如下

	步骤
	操作
	显示
	解释

	1
	
	[******]
	称重显示状态

	2
	按[#]键
	[H00000]
	提示用户输入上限报警值。

	3
	上限报警值，例如“3000”
	[H03000]
	按[#]键确认，进入步骤4

	4
	下限报警值，例如“50”
	[L 00050]
	按[#]键确认，进入步骤5

	5
	
	[******]
	如果F12=2，且有累积记录，仪表进入6记录查询状态

否则仪表回到称重状态。



	6
	
	[n00001]
	记录查询状态第一条记录按清除键进入称重状态


   【注】当上下限值均为0时，上下限报警功能无效，如选择OC晶体管输出功能 小于下限OUT1有效，大于上限OUT2有效。

9. 记录查询状态

需要先将F12设置为2，参照上表于第5步进入记录查询状态。按下[*]键查询当前第一条记录，依次为日期、时间、净重（F1亮）皮重（F2亮），至此第一条记录查询结束。按下【置零】键进入下一条记录，仪表显示【n000002】，再按[*]键查询当前第2条记录。以此类推，按【除皮】键可以回到上一条记录，按【清除】键仪表退出回到称重状态。

10. 时间设置

  先进入功能设置选择F13=2(允许修改时间)，在称重状态下短按【功能】键仪表显示【dAtE  】按【#】键进入日期设置【120000】（当前日期），按【除皮】移位按【置零】加1 ，设置完成按【#】确认如果日期设置错误仪表显示【ERR  9】，并进入下一步仪表显示【tE     】,按【#】键进入时间设置【120000】（当前时间），按【除皮】移位按【置零】加1 ，设置完成按【#】确认如果时间设置错误仪表显示【ERR  9】 并退出进入称重状态。

第四章  标定说明

正确连接信号源，接通电源，让仪表在空秤状态下预热15～30分钟。

破坏仪表后盖板铅封后，将主板J3置短路环插上，使仪表进入允许标定状态（出厂默认为允许标定，新表首次使用时可省略该步骤），然后按下面的步骤操作（标定结束后，请将短路环取下，盖上机壳后重新铅封）：

一、开机初始化过程中按【#】键，即进入标定状态。

1、 分度值设置：

显示  【d      X 】       按【除皮】键选择1、2、5、10、20、50，按【#】键确认，自动进入下一参数的设置。按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【d       X 】

显示  【d       1 】

显示  【d       2 】

显示  【d       5 】

显示  【d      10 】

显示  【d      20 】

显示  【d      50 】

显示  【d       1 】

例如在显示【d    5】时，按【#】键，分度值即设置为5，并自动进入小数点设置状态。

2、 小数点设置：

显示  【P     X】

按【除皮】键选择0、1、2、3，按【#】键确认，自动进入下一个参数的设置。

                        
按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【P      0】

显示  【P    0.0】

显示  【P   0.00】

显示  【P  0.000】

显示  【P      0】
例如在显示【P  0.000】时，按【#】键，小数点即设置为0.000，并自动进入最大秤量设置状态。
3、 最大秤量设置：

显示     【FULL     】
按【除皮】键进入数字输入状态。

显示     【0 0 0 0 0 0】
按【除皮】键，闪动数字依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应闪烁位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键闪烁位依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到最大秤量值出现，按【#】键确认，自动进入下一个参数的设置。

例如显示【0 2 5 0 0 0】按【#】键确认，并自动进入零点标定状态。

4、 显示AD码：

    显示     【A d     0】   按【除皮】更改此值为1，下一步显示AD码，再次按【#】键进入零点标定；若此值为0，按【#】键，仪表直接进入零点标定。
      

5、 零点标定：

显示    【nOLOAD】

秤台上无物，等到稳定标志符[image: image12.png]


出现，按【#】键，零点标定完成，进入量程标定状态。

6、量程标定

显示    【AdLOAD】

加载砝码，标志符[image: image13.png]


出现，按【除皮】键。

显示    【0 0 0 0 0 0 】
按【除皮】键，闪烁位会依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应的闪烁位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所显示的数字和砝码重量相等，按【#】键确认，结束量程标定状态。

显示    【    End】

7、 按“清除”键，返回到称重状态，新标定参数生效。

二、开机初始化过程中长按【#】键，直到自检到9时放开，即进入标定状态。


快速零点标定：

在显示【nOLOAD】以前的任何时刻，按【功能】键，保留原来分度值、小数点、最大秤量的参数设置不变，仪表直接进入零点标定状态。等到稳定标志符[image: image14.png]


出现，按【置零】键，显示【  End】，表示保留原来满量程标定的参数，再按【清除】键，保存参数返回到称重状态。


直接进入满量程标定状态：

在显示【AdLOAd】以前的任何时刻，按【*】键，保留原来分度值、小数点、最大称量的参数设置不变，保留原来的零点参数不变，直接进入满量程标定状态。

注：标定后将标定短路环取下，然后重新铅封。

第五章 用户功能设置


在称重状态下，按【功能】键大于3秒，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P7（用户可随时修改）、F1~F13（受标定短路环保护）参数设置，按【除皮】键进行数值更改，按【*】键选择下一个参数。参数描述如下：

  1、P1     x




RS232波特率设置



x=1:

    9600



x=2:

    4800



x=3:

    2400



x=4:

    1200

2、P2     x




RS232输出净重、毛重、皮重选择



x=1:

    输出净重



x=2:

    输出毛重

        x=3:

    输出皮重

3、P3   x

  



RS232输出方式选择



x=1:

    不发送（RS232停止）



x=2:

    通讯方式一



x=3:
 
    通讯方式二，稳定才发送



x=4:

    通信方式三(命令方式)



x=5:

    通讯方式四，大屏幕方式



x=6:

    串口打印机

4、P4    x


            背光亮度

x=1:

    亮度1

x=2:

    亮度2



x=3:

    亮度3



x=4:

    亮度4



x=5:

    屏幕不亮


5、P5     x                     省电方式

x=1:

    自动省电方式1，无称重约30秒关闭背光



x=2:

    自动省电方式2，无称重约30秒关闭背光，只有按键才能退出省电状态



x=3:

    自动省电方式3，无称重约60秒关闭背光



x=4:

    自动省电方式4，无称重约60秒关闭背光，只有按键才能退出省电状态

        x=5:
        关闭省电模式，背光常亮

6、P6    xy


x：通讯模式（0=指令；1=Modbus）y：RS485波特率设置



y=1:

    9600



y=2:

    4800



y=3:

    2400



y=4:

    1200

7、P7   x

  


RS485地址选择(指令应答方式x=1-26;Modbus通讯方式x=1-127;)


x=1-26:

    

以下参数的修改可能会影响称重准确性，若要修改，需要主板上允许标定短路环插上才可以看到并修改下面这些参数。

1、F1    x




单位转换



x=1:


kg显示



x=2:


Lb显示

x=3:


t显示

2、F2    x




功能选择



x=1:

    无其他功能  



x=3:


开启峰值保持功能

3、F3   
x       



零点跟踪范围

    
    x=1:

    0.5e



x=2:

    1.0e



x=3:

    1.5e



x=4:

    2.0e



x=5:

    2.5e



x=6:

    3.0e



x=7:

    5.0e

        x=8:        禁止跟踪

4、F4  
x      



置零键范围



x=1:

    2%FS

x=2:


4%FS

x=3:


10%FS

x=4:


20%FS

x=5:


100%FS

x=6:


禁止手动置零

5、F5  
x     



开机零点范围



x=1:


2%FS



x=2:


4%FS



x=3:


10%FS



x=4:


20%FS

        x=5:


100%FS

x=6:


禁止开机置零

 6、F6    x       

   数字滤波时间强度



x=1:


快



x=2:


中



x=3:


慢

 7、F7   X                 稳定时间 

        x=1:         快

        X=2:         中

        X=3          慢

  8、F8   x                稳定幅度 

        x=1:

     低

        x=2:         中

        X=3          高

9、F9  x                 重力加速度修正 (计量相关参数）

        x=1～32:
        默认是16，不做修正


   x<16：此值越小，表示重力加速度越小


   x>16：此值越大，表示重力加速度越大


   单个数字修正0.0375%，最大可修正±0.6%

10、F10   x             超载报警 (计量相关参数）

        x=1:


    大于Max+ 9e

        x=2:            大于105% Max

11、F11   x            毛重负值显示范围 (计量相关参数）

        x=1:


    不小于-9e 

x=2:


    不小于-20e 

        x=3:            不小于-10% %FS

        x=4:            不小于-100% %FS

12、F12   x            记录保存模式

        x=1:


    不保存

x=2:


    保存记录

13、F13   x            修改时间

        x=1:


    不允许修改

x=2:


    允许修改

14、F14   x            外设选择（4-20ma模拟量/OC晶体管）

        x=1:


    无外设

x=2:


    4-20ma模拟量

x=3              OC晶体管输出
 15、【C *****】         模拟量零点DA码（用于校准零点4MA，出厂默认：799)

 16、【P *****】         模拟量满量程DA码（用于校准满量程20MA，出厂默认：61951)

17、【E *****】         模拟输出满量程对应重量（出厂默认：6000）
通讯：

485所有数据均为ASCII码，每组数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位，无检验位。
AD:仪表地址（例如：A(ASCII码为41)）

XH:校验高四位；

XL:校验低四位。

（1） 仪表设置时地址是1～26，通讯时对应的地址是A～Z；

（2） 发送的指令A～H也以ASCII格式发送；

各字母指令代表的含义以及其通讯格式请参考下表： 

	指令
	含义
	格式
	举例

	A
	上位机发送
	握手
	02 AD 41 XH XL 03
	02 41 41 30 30 03

	
	仪表发送
	握手
	02 AD 61 XH XL 03
	02 41 61 32 30 03

	B
	上位机发送
	读毛重
	02 AD 42 XH XL 03
	02 41 42 30 33 03

	
	仪表发送
	发送毛重
	02 AD 62 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 62 2B 30 30 31 2E 30 30 30 32 37 03(1.000)

	C
	上位机发送
	读净重
	02 AD 43 XH XL 03
	02 41 43 30 32 03

	
	仪表发送
	发送净重
	02 AD 63 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 63 2B 30 30 30 2E 30 30 30 32 37 03(0.000)

	D
	上位机发送
	读皮重
	02 AD 44 XH XL 03
	02 41 44 30 35 03

	
	仪表发送
	发送皮重
	02 AD 64 ** ** ** ** ** ** ** ** XH XL 03
	02 41 64 2B 30 30 31 2E 30 30 30 32 31 03(1.000)

	E
	上位机发送
	去皮
	02 AD 45 XH XL 03
	02 41 45 30 34 03

	
	仪表发送
	去皮
	02 AD 65 XH XL 03
	02 41 65 32 34 03

	F
	上位机发送
	置零
	02 AD 46 XH XL 03
	02 41 46 30 37 03

	
	仪表发送
	置零
	置零成功：

02 AD 66 XH XL 03

置零条件不满足：

02 AD 69 XH XL 03
	置零成功：

02 41 66 32 37 03
置零条件不满足：

02 41 69 32 38 03

	G
	上位机发送
	启动
	02 AD 47 XH XL 03
	02 41 47 30 36 03

	
	仪表发送
	启动
	02 AD 67 XH XL 03
	02 41 67 32 36 03

	H
	上位机发送
	停止
	02 AD 48 XH XL 03
	02 41 48 30 39 03

	
	仪表发送
	停止
	02 AD 68 XH XL 03
	02 41 68 32 39 03



  MODBUS-RTU通讯协议

Author：   wangzhen

Date:
  2015 10 23

Version:   A8_MODBUS-RTU 0.1

通讯模式（MODBUS-RTU通讯协议）
注意：在设定设备地址的过程中，保证不存在有相同地址的两个设备非常重要。如果发生重复，整个串行总线工作将不正常， 而主节点将无法与总线上所有存在的节点通信。
接收报文最大长度：47字节（包括地址和CRC）
发送报文最大长度：253字节（不包括地址和CRC）
A8实现的Modbus功能见下表.

Modbus功能
	
	
	
	
	功能码
	
	

	
	
	
	
	码
	子码
	十六进 制
	章节注1

	数
据
访
问
	比比特访问
	物理离散量输入
	读离散量输入
	02
	
	02
	

	
	
	内部比特或物理线圈
	读线圈
	01
	
	01
	

	
	
	
	写单个线圈
	05
	
	05
	

	
	1寄存器访问
	输入存储器
	读输入存储器
	04
	
	04
	

	
	
	内部存储器或物理输出存储器
	读保持寄存器
	03
	
	03
	

	
	
	
	写单个寄存器 
	06
	
	06
	

	
	
	
	写多个寄存器 
	16
	
	10
	


          注：读线圈功能未实现
输入寄存器（只读，R）（地址不连续时不能用连续读）
	  地址
	变量
	说明

	0
	净重(32位有符号整数)
	

	2
	毛重(32位有符号整数)
	

	4
	皮重(32位有符号整数) 
	

	6
	净重(浮点数) 
	

	8
	毛重(浮点数) 
	

	10
	皮重(浮点数) 
	

	12
	累计重量（浮点数）
	

	14
	累计次数（16位整数）
	

	22
	零点AD值（32位整型）
	

	26
	标率1（浮点数）
	

	34
	满量程（浮点数）
	

	36
	分度值（16位整数）
	 

	37
	小数位（16位整数）
	

	38
	初始置零范围（16位整数）
	

	39
	手动置零范围（16位整数）
	

	40
	零点跟踪范围(16位整数)
	

	41
	滤波强度(16位整数)
	

	42
	重量单位(16位整数)
	

	43
	峰值保持(16位整数)
	

	44
	仪表地址(16位整数)
	

	45
	通讯模式1(16位整数)
	RS232口通讯模式

	46
	通讯波特率1(16位整数)
	RS232口通讯波特率

	47
	通讯模式2(16位整数)
	RS485口通讯模式

	48
	通讯波特率2(16位整数)
	RS485口通讯波特率


保持寄存器（读写R/W）（地址不连续时不能用连续写）
	 地址
	变量
	说明

	0
	净重(32位有符号整数)
	R

	2
	毛重(32位有符号整数)
	R

	4
	皮重(32位有符号整数) 
	R/W

	6
	净重(浮点数) 
	R

	8
	毛重(浮点数) 
	R

	   10
	皮重(浮点数) 
	R/W

	   12
	累计重量（浮点数）
	R

	   14
	累计次数（16位整数）
	R

	   22
	零点AD值（32位整型）
	R/W需标定开关打开

	   26
	标率1（浮点数）
	R/W需标定开关打开（修改标率非线性失效，请把标定点1设置为999999）

	   34
	满量程（浮点数）
	R/W需标定开关打开

	   36
	分度值（16位整数）
	R/W需标定开关打开（修改分度值标率要按反比例减少，例如：分度值为1 标率为1 修改为分度值2时标率要修改为0.5）

	   37
	小数位（16位整数）
	R/W需标定开关打开

	   38
	初始置零范围（16位整数）
	R/W需标定开关打开

	   39
	手动置零范围（16位整数）
	R/W需标定开关打开

	   40
	零点跟踪范围(16位整数)
	R/W需标定开关打开

	   41
	滤波强度(16位整数)
	R/W需标定开关打开

	   42
	重量单位(16位整数)
	R/W需标定开关打开

	   43
	峰值保持(16位整数)
	R/W需标定开关打开

	   44
	仪表地址(16位整数)
	R/W需标定开关打开
上位机需要与本从站重新建立连接

	   45
	通讯模式1(16位整数)
	RS232口通讯模式
R/W需标定开关打开
修改后上位机需要修改模式

	   46
	通讯波特率1(16位整数)
	RS232口通讯波特率
R/W需标定开关打开
修改后上位机需要修改模式

	   47
	通讯模式2(16位整数)
	RS485口通讯模式
R/W需标定开关打开
修改后上位机需要修改模式

	   48
	通讯波特率2(16位整数)
	RS485口通讯波特率
R/W需标定开关打开
修改后上位机需要修改模式


线圈（写，W）
	地址
	变量
	说明

	202
	置零
	写0和FF一样

	203
	除皮
	写0和FF一样


输入离散量（只读，R）
	地址
	变量
	说明

	0
	b_Stable
	稳定标志位

	1
	b_Zero
	零位标志位

	2
	b_COM
	通讯标志位


第六章  信息提示出错说明

   [Err  1]      加载内码太小或传感器量程选择太大

[Err  2]      超出手动置零范围

[Err  5]      存储错误

[Err  7]      允许标定开关未打开，请将标定短路环插上

[Err  8]      传感器信号线接反，请正确连接传感器线

[Err  9]      时间，日期设置错误

[------]      超出显示范围，应该在-99999～999999之间

[A   oL]      累计次数或者累计总重量超出范围，此时不再累计，应清除后操作
    [  LO  ]      毛重超过负值显示范围
[  VL  ]      本安电池/本安电源 电压过低

第七章  维护保养及注意事项

一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。
二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。
三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离

强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 不得在不符合本仪表防爆等级的可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用。


▲ 在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷

击损坏仪表及相应设备。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上

进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷

击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全

运行。
四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。
五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。
六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲ 在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲ 在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！
▲ 在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！
七．公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，

最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中

   若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更
   大的损坏。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。
九. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及

保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。
十．关于电池的使用

   关于充电  ：充电务必在安全区进行！！！ 

1）.关闭仪表电源开关，从仪表背部取下电池盒组。 
2）.将电池盒组移到安全区后，连接专用充电器充电，此时充电器指示灯应为红色，表示正在充电中。 

3）.充电器指示灯由红色变为绿色，表示电池组已充足，此时需拔掉充电器电源插头。
A8本质安全电池使用注意事项 

a).本安型称重显示仪外置的电池组，严禁在危险场所充电。

b).更换的电池组必须是相同代号的经防爆认可的产品，严禁擅自更换电池组保护元件。

c).当仪表显示“- - U L - -”时，表示电池组已欠压，必须立即关闭仪表电源开关。

(●注意:如继续使用，可能会损坏电池组)。

电池组长期未使用可能会因其自放电特性而使其处于过放电状态。为防止过放电的发生，电池组应定期充放电（2个月循环一次）， 过放电会导致电池功能的丧失；

d).本安输出电源与本安型称重显示仪的连接布线应尽量排除外界电磁干扰及防止机械损坏。 

e).电池属于易耗品不属三包范围，电池、充电器保修三个月.


[image: image15]
公司地址：上海市上南路4059号
生产基地：上海市沈杜路4239号 

邮 编： 201112

总 机：（021）67282800   67282801   67282802

传 真：（021）58860003  

网 站： www.yaohua.com.cn 

销售热线：
电 话：（021）67282859

传 真：（021）67282830  67282831

售后服务热线：
电 话：400 168 3190    （021）67282812    

传 真：（021）67282810 

信 箱：yh@yaohua.com.cn
▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。


▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。









- 13 -

_1234567891.bmp
XK3190-EXA8

14

LH

W AR THEE 7 R

BOOOEOE®

= = —





_1234567892.bmp




_1234567890.bin

