SW称 重 模 块 安 装 说 明
 SW 静 载 称 重 模 块 装 箱 运 输 时，  如 图 1－1所 示， 顶 端 螺 母 通 过 锥 形 圈 将 顶 板 抬 高 3～5mm， 使 顶 板 和 传 感 器 承 压 头 之 间 留 有 一 定 空 隙， 以 免 运 输 过 程 中 因 碰 撞 等 原 因 损 坏 传 感 器。 模 块 安 装 时， 如 图 1－2 所 示， 将 顶 端 螺 母 退 下 3～5mm， 使 顶 板 与 传 感 器 承 压 头 接 触， 但 锥 形 圈 仍 有 部 分 留 在 顶 板 相 应 孔 内。 投 入 使 用 时， 如 图 1－3 所 示， 应 退 下 锥 形 圈， 保 证 载 荷 只 作 用 到 传 感 器 上。
以 下 是 SW 静 载 称 重 模 块 安 装 的 注 意 事 项：
· SW 静 载 称 重 模 块 的 安 装 和 其 他 称 重 系 统 相 比 是 比 较 简 单 的， 这 些 模 块 仅 需 固 定 在 一 定 位 置， 用 紧 固 件 拧 紧 或 焊 住。 如 果 秤 体 支 撑 脚 较 长， 则 应 有 足 够 的 支 撑 使 之 不 会 因 载 荷 增 加 而 向 外 伸 展。
注 意： SW静 载 称 重 模 块 不 能 安 装 在 有 水 平 冲 击 力 的 场 合 

· 如 果 模 块 是 安 装 在 地 面 上 的， 必 须 先 固 定 好 底 板， 然 后 再 把 顶 板 安 装 到 位， 如 果 顶 板 焊 在 秤 体 上， 则 可 以 先 安 装 顶 板， 底 板 在 安 装 到 水 泥 地 面 前 先 连 接 到 顶 板 下 面。
· 调 整 每 个 模 块 顶 板 和 底 板 的 水 平， 确 保 顶 板 支 撑 住 秤 体。 如 果 不 行， 可 在  承 压 头 上 加 垫 片。 如 果 垫 片 的 厚 度 大 于 3mm， 垫 片 加 在 模 块 的 顶 板 上。
· 通 过 焊 接 或 紧 固 件 将 顶 板 和 底 板 连 接 到 容 器 和 基 础 上。 焊 接 前 应 盖 住 传 感 器， 以 免 损 坏 传 感 器。
  警 告： 在 焊 接 顶 板 时， 必 须 使 焊 接 设 备 和 容 器 接 地。 在 焊 接 底 板 时， 应 使 焊 接 设 备 与 基 础 接 地， 不 要 使 焊 接 电 流 通 过 传 感 器， 焊 接 后， 在 焊 接 处 涂 二 层 环 氧 漆。
· 仔 细 松 开 抗 倾 覆 支 撑 螺 栓 上 部 的 螺 母， 降 低 顶 板。
· 将 接 线 盒 安 装 在 能 方 便 连 接 传 感 器 电 缆 的 地 方。
· 通 过 连 接 线 连 接 接 线 盒 和 仪 表。
· 确 保 容 器 和 输 送 管 道 之 间 的 联 接 紧 密、 灵 活。
2.7
 标 定

 模 块 和 仪 表 安 装 好 以 后， 在 使 用 前 需 对 秤 体 进 行 标 定。 对 于 斗 秤 或 灌 秤 而 言， 标 定 是 比 较 复 杂 的， 应 预 做 计 划。 标 定 可 以 把 砝 码 和 容 器 里 的 物 体 一 起 作 为 标 定 物。 如 果 秤 体 离 地 面 较 高， 标 定 时 应 将 砝 码 吊 起。 如 果 秤 体 较 矮， 则 砝 码 可 以 放 在 秤 体 的 某 个 部 位。 在 秤 体 上 装 上 架 子 可 解 决 这 个 问 题， 另 一 个 方 法 是 在 秤 体 顶 上 做 一 横 梁， 将 砝 码 挂 在 上 面。 注 意： 秤 体 设 计 时 要 考 虑 能 承 受 住 砝 码 的 重 量。
 


图 1－1   运 输 状 态



 图 1－2   安 装 状 态



图 1－3.   称 量 状 态

[image: image1.jpg]= =
1= =0
@MR% Radial Install Ym%% Cutting Install $ERER Rectangle Install





_959663693.doc



_959663732.doc



_959663668.doc



